安庆市中医医院         询价函

现对安庆市中医医院可视喉镜采购项目进行询价采购，欢迎符合资格条件的供应商作出响应报价，将有关事项说明如下：

一、项目情况

1、项目名称：安庆市中医医院可视喉镜采购项目

2、资金来源：自筹资金

3、预算金额：7000元

4、最高限价：7000元

5、采购内容：现安庆市中医医院可视喉镜采购项目具体参数详见附件。

6、供货期：自合同签订之日起15日历天完成供货安装调试。

二、供应商资格条件

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、本项目特定资格条件：

2.1具有独立法人资格且具有合法有效的营业执照；

2.2供应商如为生产厂家，应具备有效期内的《医疗器械生产许可证》、《医疗器械经营许可证》 (或医疗器械经营备案凭证)；如为代理商或经销商投标，应具备有效期内的《医疗器械经营许可证》(或医疗器械经营备案凭证)。

3、本项目不接受联合体询价。

三、询价时间及地点

1、询价响应函递交截止时间： 2022 年 9月 19 日10 点。

2、地点：安庆市中医医院（本部和北院区）

四、报价要求

1、本项目感兴趣的供应商，请在本询价函规定的截止时间之前，向安庆市中医医院做出一次性书面报价。本次询价只允许有一个报价，多报价的将不被接受。询价响应函及相关文件加盖单位公章密封后递交本单位，逾期送达的恕不接受。若为法定代表人现场递交报价函等相关材料，须向采购人出示营业执照复印件（或扫描件）和身份证原件；若由委托代理人现场递交报价函等相关材料，须向采购人出示针对本次项目的授权委托书原件及身份证原件。

2、供应商提供如下材料装订成册（目录自拟，所有材料均需加盖供应商公章）

（1）营业执照、《医疗器械生产许可证》、《医疗器械经营许可证》 (或医疗器械经营备案凭证)等资质证明材料扫描件或复印件；

（2）响应人法定代表人身份证复印件，如为委托代理人参与询价的还需提供法定代表人针对本项目的授权委托书（原件）和被授权人身份证复印件；

（3）询价响应函等。

3、询价响应函等材料密封包装，密封处加盖骑缝章（封袋应写明项目名称、供应商名称、联系人名称、联系方式、报价日期，一式两份），否则不予接受。

五、询价程序及成交原则

本项目满足开标条件下，由采购人代表对所有按规定递交的报价函分别进行拆封、评审，并根据质量和服务均能满足询价函规定的实质性要求且报价最低的原则确定成交供应商，该供应商的报价即为成交的合同价。报价相同的，通过现场抽签确定成交供应商。

六、其他事项

1、成交人在成交后签订合同前需提供原厂授权，否则采购人有权取消其中标资格。

2、本项目标★项需在投标文件中提供相关证明材料并加盖公章。（医疗器械注册证、医疗器械注册登记表、第三方检测报告、产品技术白皮书、产品使用说明书之一均可）

1、质量要求：供应商拟提供的货物及服务须符合国家或行业以及采购人相关规定的质量标准。

2、验收要求：

1）实施完毕后，由采购人组织验收。

2）验收时采购人和成交供应商双方共同实施验收工作，验收合格后，结果和验收报告经双方确认后生效。

3、质保期要求: 质保期不少于3年，如厂家质保大于3年的，执行厂家质保。

4、售后服务要求：质保期内若成交供应商接到采购人维修通知，必须在接到通知后2小时内派技术人员到达现场维修。一般性故障须在12小时内修复；疑难故障或由于特殊器件影响不能及时处理的，需反馈采购人并明确修复时间，修复标准为各项功能正常，可以正常使用。

5、付款方式：

1）结算原则：如因采购人实际需求，供货数量发生变化，成交供应商须无条件满足采购人需求，确保供货质量并及时供货；结算时按实际供货数量进行结算，报价不变。

2）供货、安装、调试完毕，且经采购人验收合格后六个月内支付货款（不计息）。

- 货物需求及参数要求见附件

八、联系方式

联系人：操老师  13966901078

韩老师  13966630252                                                            安庆市中医医院

2022年9 月13日

附件：

可视喉镜技术参数

★1、显示屏≥ 3.0英寸  解析度 720(H)*RBG*480(V) 上下转动角度 0~180° 左右转动角度 0~360° 具有拍照、录像功能

★2、摄像头类型 CCD 高清近景 像素 ≥200W 视场角 ≥60±15% 光照度 不小于800LUX

观察景深 不小于3-85mm 焦距位置 专业校准于镜片前端区城，使得插管视野更清晰 铝合金握手 密集凸点防滑设计

★3、喉镜片材质 医用高分子(一次性使用) 防雾，采用最新羽化技术处理，完全避免雾气产生

型号 大号(成人)、中号(儿童)、小号(婴幼儿)

摄像头与镜片前端的最高垂直距离 大号:33mm中号:25mm小号:20mm

可插入镜片长度 大号:110mm中号:80mm小号:60mm

镜片鱼度 大号:42中号27小号:18

镜片厚度 ≤16mm

电池 类型 锂电池

电压 3.6Vx2

容量 1500mAhx2

充电次数 不小于300次

电池保护 短路断电(充电激活)

电源适配器 接口类型 USB

输入 100-240V,200mA

输出 5V,1A

正常工作环境 环境温度 5'C~40℃

相对湿度 30%~85%，无冷凝

大气压力范围 700hPa~1060hPa

运输/贮存环境 环境温度 -10℃~55℃

相对湿度 10%~90%

其他说明 拍照/摄像快捷键 手柄上设置拍照/摄像快捷键，操作更加简便、快捷。

全功能 设备撞头可伸编，顶端设置双卡口，再配合大、中、小三种一次性使用股镜片，可实现从短到长4种档位的调节，真正做到从新生儿到成人一机全活用。

★新型一次性使用喉镜片通过多年临床使用并综合各地使用者的意见重新设计开模·镜片与手柄结合部位加长，使得两者连接更加牢固;镜片弓部内侧增高设计体得即体是困难气道，操作者也能更轻松地施力并暴露声门:镜片侧翼呈梯形加宽，使得镜片更容易进入喉部并能给予气管插管足够的通过空间，操作更容易。中标后需提供原厂售后服务及授权委托书。

II类带内部电源 B型应用部分 连续运行 普通设备IPXO

设备属可持式设备，非永久性安装设备

非AP/APG设备

安庆市中医医院可视喉镜采购项目

询价响应函

致安庆市中医医院：

关于本次询价采购项目，我公司已经认真阅读了贵方发布的询价函，决定参加报价，并愿意接受询价函中约定的所有条款。

一、我公司愿以总价格(大写)             小写         元，提供本次询价的货物。

二、报价明细表

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 价格 （元） | 响 应 情 况 （优于、满足、不满） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 总价：人民币 （¥ 元） |  |  |  |  |  |  |
| 备注：上述报价包括但不限于为完成本项目所需的货物成本、人工、包装、运输、现场落地、安装及安装损耗、调试、验收、税费等其他各项与之有关的所有费用。 |  |  |  |  |  |  |

三、质保期要求：本次所投产品质保期不少于___三___年，如厂家质保大于3年的，执行厂家质保。

四、售后服务：我公司承诺质保期内若接到采购人维修通知，在接到通知后在12小时内派技术人员到达现场维修。疑难故障或由于特殊器件影响不能及时处理的，反馈采购人并明确修复时间，修复标准为各项功能正常，可以正常使用。

五、供货期限：我公司承诺合同签订后15日历天内完成供货安装调试。

六、我公司承诺我拟提供的货物及服务符合国家或行业以及采购人相关规定的质量标准。

七、我公司承诺一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同约定期限内完成供货（或服务），并通过采购人验收。

八、供应商认为需要提供的其他资料。

询价响应单位：

日期：    年    月    日

附件：

法定代表人身份证明书

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：       年      月       日

经营期限：

姓名：             性别：         年龄：          职务：

系                          （供应商名称）的法定代表人。

联系方式（移动电话）：（须保持畅通，否则由此引起的一切后果供应商自行承担）

电子邮箱：

特此证明。

供应商：                      （加盖公章）

年      月      日

附：法定代表人身份证复印件或影印件

法定代表人授权委托书（如果有）

本人          （姓名）系                    （供应商名称）的法定代表人，现委托           （姓名）为我方授权委托人。授权委托人根据授权，以我方名义处理                       （项目名称）的投标一切事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                。

授权委托人无转委托权，特此委托。

授权委托人：              性别 ：            年龄：_______

身份证号码：                         职务：

联系方式（移动电话）：（须保持畅通，否则由此引起的一切后果供应商自行承担）

电子邮箱：

供应商：                                          （加盖公章）

法定代表人：                                      （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

注：本项目只允许有唯一的投标人授权代表。

附件：营业执照等